招  标  书

招标编号：LZSZYY201504

招标项目名称：

生物刺激反馈仪

广西柳州市中医院

2015年4月16日

招标邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请招标，现邀请合格供货商参加投标。

- 招标项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2015年4月16日

- 投标截止时间：2015年5月4日

- 投标地点：广西柳州市中医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：罗钰年

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110   FAX：0772—5357111

- 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医院设备科、审计科联系

（电话：0772—5357150，5357126联系人：姜苏、黄柳生）。

投标方须知

一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按投标规定，投标单位应向医院缴纳200元的标书资料费和手续费和2000元的招标抵押金。招标结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的招标抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医院

2015年4月16日

设备需求及技术参数：

生物刺激反馈仪的技术需求

- 硬件参数

- 双通道信号采集及刺激器，既可采集两通道的盆底表面肌电（SEMG），也可同时两通道电刺激（Stim），还可进行两通道的肌电触发电刺激（EMG Trigger Stim）

- *具有动态存储功能，表面肌电采集及刺激器内置CF卡，支持数据的动态存储

- *刺激器内置嵌入式软件，采用触摸屏操作方便快捷，并可直接在刺激器中编辑治疗方案

- 采样率：2048 Hz

- 内置放大器带宽：20-500 Hz

- 表面肌电灵敏度：0.1uV

- 输出电流：0-100 mA

- 刺激频率：2-100Hz

- 刺激波宽：50-400μs

10、刺激波形：双相平衡波

- 软件功能

1、治疗软件全中文软件操作系统。

2、*肌电触发电刺激的模式要求：（3种模式）

可进行阈值上刺激也可进行阈值下刺激的参数设置。

A、手动模式：可自主设定阈值，可随时在治疗过程中进行阈值的调整。

B、自动模式：阈值在机器检测到表面肌电信号后，智能调整阈值，以适应患者的训练要求。

- 学习模式：主动表面肌电反馈训练结合电刺激，二者循环交替。

- *至少具有针对盆底肌肉功能的KEGEL训练模板15个：可进行便秘、失禁、尿失禁、盆底痛、慢性前列腺炎、男性性功能障碍等盆底功能障碍的治疗。

- 具备多媒体肌电生物反馈训练，至少有治疗动画15个以上：可进行音乐反馈和动画反馈，支持AVI、FLASH、MP3、WAV、WMA、MID反馈等格式。

- *具有通用的盆底表面肌电评估软件功能，表面肌电图的分析应包括原始表面肌电墨迹图（Raw EMG）、平均曲线图分析、RMS分析、肌电积分、中位频率（MF）和平均功率频率（MPF）分析、峰值频率（PF）分析、二维和三维频谱图（FFT）分析、统计学分析（最大值、最小值、平均值、标准差、变异性等分析）等多种分析模式。

- *具有盆底专用评估训练软件——GLAZER评估系统。

评估功能包括：

前基线测试：测试静息状态下盆底肌电信号。

快速收缩测试：分析盆底快肌纤维的功能状态

兴奋型肌纤维活动测试：分析盆底肌肉收缩的强度大小

肌纤维耐力测试：分析盆底肌肉耐疲劳的功能状态

后基线测试：了解是否可以恢复至基线水平

- *具备多媒体肌电生物反馈训练，音乐反馈和动画反馈：有音乐、动画媒体文件库，支持DVD、CD、MP3、WAV、WMA、MID反馈，视频捕获和播放，高清摄像视频反馈等（多媒体动画举例：腹压—肛管压协调训练动画、肌力增强训练、抗疲劳训练、收缩控制训练、放松训练等动画）。

- *具有编辑软件功能：可自定义动画、可自行更换音乐、可自行设计治疗模板开发软件应包括数据通道编辑软件（Channel Editor）、评估方案编辑软件（Screen Editor）和临床方案编辑软件（Script Edtor）。