招 标 书

 招标编号：LZSZYYY-XXZX-20170801

 招标项目名称：

**放射诊断工作站采购**

广西柳州市中医医院

 2017年 08月08日

招标邀请书

广西柳州市中医医院对电脑设备进行国内邀请招标，邀请合格供货商参加投标。

1. 招标项目名称：**放射诊断工作站采购**
2. 文件发放时间：2017年08月08日9:00
3. 投标截止时间：2017年08月23日9:00
4. 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明投标文件）

收件人：王文晓

地址：柳州市解放北路32号柳州市中医医院院办；邮编：545001

办公电话：0772—5357110 FAX：0772—5357111

1. 凡对本次招标提出询问，请与广西柳州市中医医院信息科、审计科联系

 （电话：0772—5357152，5357126联系人：康秀谦、罗莹）。

投标方须知

一、合格投标商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、投标方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、投标方应根据自己的能力，按招标方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

三、投标文件的组成：

1、投标报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、投标文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

 7、开标及评标：

（1）、招标方在投标截止后开标，开标议标会按《柳州市中医医院招标采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按招标文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、中标和签订合同：

（1）、在投标有效期内，招标方以电话或书面形式通知所选定的中标方，落标者招标方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与招标方签订供销合同。

9、交货期由招标方与投标方在合同中确定。

10、在质量达到招标方要求的前提下中标方在合同有效期内保证中标品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

 2017年 08月08日

**货物需求及技术参数**

一、需求

4M LED彩色CT/MR专用屏4台，商用台式电脑4台。

二、说明：

1、投标人所投产品其性能规格要求实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、投标人所投产品应将相应参数详细、完整正确的列出，并填写投标技术条款偏离表。评标时，如果评标委员会发现投标人所投产品参数不详尽或不正确，有权认定该投标无效。

3、对本技术参数及配置表中技术参数（配置）不明确或有误的，请说明详细、正确的技术参数（配置），同时填写投标报价表和商务及技术条款偏离表。

4、投标方需提供产片实物图片，至少包括正面、背面、及接口部分各1张图片。

5、供货时投标方需按院方指定位置、数量负责送达并安装并调试。

6、标注“★”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标。

三、技术参数及配置要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 技术参数及配置要求 | 采购数量 |
| 4M LED彩色CT/MR专用屏 | 1 | ★ | 知名品牌专业显示器，提供不少于3份省级或省级以上公司奖项证明 | 4台 |
| 2 | ★ | 显示器完全符合DICOM3.14 标准，ins-guard系统完全自动校正，并提供相关专利证明文件 |
| 3 | ★ | 分辨率≥2500\*1440 |
| 4 |  | 点距≤0.2331\*0.2331 |
| 5 |  | 显示器采用新型LED背光 |
| 6 |  | 尺寸≥27英寸 |
| 7 | ★ | 显示器内置dicom校正曲线，另外内置DSA、DSI、CT/MRI、GAMMA曲线 |
| 8 | ★ | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，并提供相关专利证明文件 |
| 9 |  | 最大亮度≥350cd/㎡ |
| 10 |  | 对比度≥1000:1 |
| 11 | ★ | 支持彩色≥4.398 Trillion Colors(14bit) |
| 12 |  | 响应时间≤6ms |
| 13 |  | 可视角度≥178° |
| 14 | ★ | 外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源证书 |
| 15 |  | 端口：DVI-D\*1 DP\*1 HDMI\*1 |
| 16 |  | 温度实时监测与调控系统、检测实时背光温度并且根据不同温度下背光的发光效率队DICOM进行精确校正 |
| 17 |  | 金属外壳、强度大、散热快、抗干扰 |
| 18 |  | 提供双头PCIe接口专业显卡、显卡内存≥1G |
| 19 | ★ | 国内市场占有率≥45%(需提供不少两份第三方咨询机构公开发表的统计数据，虚假信息按废标处理) |
| 20 | ★ | 提供4000家以上终端使用医院名单（虚假信息按废标处理) |
| 21 |  | 报修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，所有维修均在国内完成，出具制造商保修证明原件 |
| 22 | ★ | 显示器制造商需持有与显示器制造相关的专利70项及以上（需提供专利证书或专利受理证书） |
| 23 | ★ | 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得ISO9001， ISO13485 ，ISO14001， SGS， CCC 认证 |
| 24 |  | 操作环境 温度：0℃-40℃ 湿度:30%-80% 无冷凝 气压:700hPa-1060hPa |
| 25 |  | 储运环境 温度：-20℃-60℃ 湿度:15%-80% 无冷凝 气压:200hPa-1060hPa |
| 台式电脑 | 1 | ★ | 商用台式机电脑 | 4台 |
| 2 | ★ | CPU：英特尔® 酷睿™ i3 6系列或7系列（CPU型号后缀不带字母，如T、U、S、H、P等）,内核数：2，线程数：4，处理器基本频率：≥3.70 GHz，缓存：≥3M |
| 3 | ★ | 主板：芯片组：INTEL，CPU接口类型：LGA 1151，内存插槽：≥2，显卡插槽：PCI-E X16  |
| 4 | ★ | 内存：容量：≥4GB，速度：DDR4 2133 |
| 5 | ★ | 硬盘：容量：≥1TB，转速：≥7200rpm，缓存：≥64M，接口类型：SATA3 6Gb/s ，尺寸：3.5英寸 |
| 6 | ★ | 显示器：屏幕尺寸：≥19英寸，宽屏：是，分别率：1600\*900或1920\*1080 |
| 7 | ★ | 集成显卡：Intel® HD Graphics |
| 8 | ★ | 声卡类型：Realtek 高清晰音频编码解码器 |
| 9 | ★ | 有线网卡：传输速率：10/100/1000Mbps，全双工/半双工自适应 |
| 10 | ★ | I/O接口：USB接口：USB3.0/USB2.0，USB接口数量：≥6个，1个RJ-45端口，1个VGA-out/DVI-out/HDMI-out/DP-out，1个耳机输出接口，1个麦克风输入接口 |
| 11 | ★ | 键盘/鼠标：接口：PS/2或USB |
| 12 | ★ | 操作系统：DOS（可安装Windows 7）或Windows 7 |
| 13 | ★ | 保修服务：三年以上整机保修上门服务 |