议价邀请书

议价编号：LZSZYY201708

议价项目名称：

舌面诊测信息采集系统

广西柳州市中医医院

2017年10月25日

议价邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2017年10月25日

- 投标截止时间：2017年11月9日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：田段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2017年10月25日

设备需求及技术参数：

设备名称：舌面诊测信息采集系统       数量：1台

技术参数要求：

一、设备正常工作条件：

1、环境温度: +10℃～+40℃；

2、相对湿度: 30%～70%；

3、大气压力: 860hPa～1060hPa；

4、电源: AC:220V±22V，50HZ±1 HZ。

二、设备配置要求：

1、产品由脉象单元舌面单元（包括附件：面框、下颌托组件、唾液接盘）、问诊（体质辨识）单元组成。

2、与人体接触部件可拆卸并能实施常规化消毒。

三、设备安全性要求

1、投标设备为具有“舌象”、“面色”、“体质辨识”中医诊断数据采集与分析功能，须提供药监部门证明材料；

▲2、投标设备必须满足有源类医疗器械电磁兼容安全强制标准要求，并提供国家药监局认定权威检测机构出具的电磁兼容检测报告，以确保设备使用过程中无不良事件发生；

▲3、投标设备必须通过细胞毒性、过敏反应以及皮肤刺激等项目的实验，以确保对人体接触无任何不良事件发生，并提供国家药监局认定检测机构出具的权威检测报告，设备厂商自测报告无权威性视为无效。

四、设备技术性能要求

1、舌象、面色数据采集单元要求

1）舌面采集单元应包括前面板、面框、下颌托与唾液接盘，相关组件须能进行拆卸更换；

2）光源环境为模拟日光光源，发光组件为面光源，优选为曲面，其中照明光源为LED灯，并提供相关证明文件；

▲3）LED 光源显色指数≥ 85，色温范围在 4000k～7000k；须提供国家药监局认定的检测机构出具检测报告；

▲4）与照度的均匀性：多点检测舌、面单元患者应用部分的照度值（Ec）应在 3000±15% lx 范围之内,优选照度误差小的产品；须提供国家药监局认定的检测机构出具检测报告；

5）舌面单元的图形分辨率水平方向与垂直方向都应≤0.5mm；分辨率卡选用符合ISO 12233的标准分辨率测试卡（解析度卡）；须提供国家药监局认定的检测机构出具检测报告；

▲6）为保证设备使用安全性，LED光源安全性须通过光辐射安全性检测，须具有检验能力的第三方检测机构出具的光辐射安全性检验报告。

五、功能模块要求

1、中医体质辨识功能模块

1）体质辨识量表依据中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》、可作为判断普通人群中医体质分类的标准化工具；

2）可自动输出符合中华中医药学会 ZYYXH/T157-2009 《中医体质分类与判定》标准的9 种基本体质以及百余种复合体质；

3）可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示；

4）须能够根据体质辨识结果，提供个性化中医适宜技术干预方案，应包括：足浴、耳穴、刮痧、拔罐等中医适宜技术；

▲5）须提供《中医体质辨识健康管理系统》软件著作权及软件产品登记证书。

2、提供老年人群中医体质辨识

1）体质辨识量表依据中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求制定，可作为判断65岁及以上老年人群中医体质分类的标准化工具；

2）须具有中医饮食调养、中医起居养生、中医运动养生、中医情志养生、中医特色保健法、高血压病的科普知识问答篇等中医健康指导方案，须提供软件输出报告为证明材料；

3）须提供《老年人中医体质辨识系统》软件著作权。

3、提供五类重点人群（高血压病、2型糖尿病、老年人、婴幼儿、孕产妇）中医养生指导方案

1） 针对高血压病及2型糖尿病慢病患者，系统提供：中医饮食调养、中医起居养生、中医运动养生、中医情志养生、中医特色保健法等中医健康指导方案，须提供软件输出报告为证明材料。

2） 孕妇健康保健主要包括：孕期保健养胎的意义、孕早期生理特征及保健、孕中期生理特征及保健、孕晚期生理特征及保健等中医健康指导方案。

- 3） 产妇健康保健主要包括：产妇的生理特征、产妇的饮食调养、产妇起居、产妇情绪疏导、产后体操、产妇禁忌等中医健康指导方案。