议价邀请书

议价编号：LZSZYY201712

议价项目名称：

全自动化学发光测定仪

广西柳州市中医医院

2017年11月06日

议价邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2017年11月06日

- 投标截止时间：2017年11月21日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2017年11月06日

设备需求及技术参数：

设备名称：全自动化学发光测定仪    数量：1台

技术参数要求：

参数：

- 测定原理：磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）

- 测试速度：单模块恒速200测试/小时，可模块拓展, 3模块恒速600测试/小时。

- 仪器平台：转盘式运转孵育盘，单管随机平台

- 样本处理模式：原试管上机，多种预稀释比例选择，急诊优先,批量处理

- 样本位：单模块≥100个样本位，3模块≥300个样本位。样本架（5个样本位/架），测量过程中可循环追加，有急诊优先通道

- 样品针和试剂探针：样品探针和试剂探针独立分开工作，且试剂针≥3个，防止标本和试剂，试剂间的交叉污染

- 携带污染：特殊的内外全冲式高速清洗站，避免样品携带污染

- 样本稀释功能：在机稀释（最大100倍稀释），能在机自动稀释、PMT检测功能

- 加样精密度： 样本加样精密度达到1%

- 定标及质控物： 2点或多点定标,多项目复合定标液及质控液，标准品包含于试剂盒中

- 能开展的项目：传染病、肿瘤、甲功、糖尿病、高血压、肝纤、优生优育、心肌标志物、生长发育、炎症、心衰项目的检测。

- 传染病8项配套质控品均获得CFDA注册证，可以提供不同规格、滴度的质控品，为客户提供系统的解决方案

- 孵育位：单模块孵育位≥190，3模块孵育位≥570。双相运转位置的转盘式孵育环，避免孵育过程中卡杯现象，可一步法和两步法混合实验

- 吸样感应： 此测定仪具有压力液面感应器、光路气泡感应器、凝块检测提示、样本量不足的检测和提示

- 定标曲线：长达28天

- 反应杯位：独立单孔反应杯，采用高灵活性的散装供给方式

- 样本量：加样量5ul-150ul，死腔量≤50ul,直接从原管吸样,多种吸样模式可选,最节约样本

- 在线更换试剂：可以进行在线更换试剂

- 洗板机类型：≥12针独立清洗，洗板残液量≤1 ul

- 仪器联机：仪器可进行2台以上联机操作，最多可以4台联机

- 在线更换底物：可以进行在线更换底物。

- 水处理系统：此仪器无须连接净水处理系统，如工作量太大亦可连接净水系统方便操作

- 质控软件： 使用ADVIA质控包，根据Westgard规则持续观察L-J质控图

- 操作界面： 键盘、条码阅读器

- 数据管理系统： 全中文操作系统，预留LIS/HIS系统接口。

- 输入设备：条码读取器、显示屏、鼠标、键盘

仪器升级后的优势：

1、外观变化：人机交互程度好，软件全新设计、全新架构，操作更简便。

2、稳定性提高：仪器各模块稳定性及结果重复性和稳定性都有提高。

3、添加试剂：在线更换试剂功能，如在实验过程中发现试剂量不足，可选择在线添加试剂，操作简便。AnthosLucy2还需人工操作来完成前期标本的处理及后续反应试剂的添加。

4、进样模块：全新设计进样模块，添加标本操作更方便。增加的急诊通道，可应对紧急标本的处理。

5、全自动的操作：仪器配套有完备的软件操作系统，把标本放入进样通道即可，节省操作员的工作量。

附表：

| 全自动化学发光测定仪试剂价格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 试剂名称 | 产品规格 | 组件ID（中标的填写） | 价格（元/人份） |
| 传染病 | 甲型肝炎病毒抗体IgM（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 戊型肝炎病毒IgM（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 戊型肝炎病毒IgG（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 丙肝定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 肿瘤 | 甲胎蛋白定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 癌胚抗原定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 前列腺特异性抗原定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 游离前列腺特异性抗原定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 糖类抗原CA50定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 糖类抗原CA125定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 糖类抗原CA15-3定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 糖类抗原CA19-9定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 铁蛋白定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | β2-微球蛋白定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 糖类抗原72-4定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 神经元特异性烯醇化酶NSE定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 鳞状细胞癌相关抗原SCCA定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 细胞角蛋白十九片段CYFRA21-1定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 糖尿病 | 人胰岛素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 人C-肽定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 高血压 | 醛固酮ALD定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 人皮质醇（Cor）定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 血管紧张素II定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 促肾上腺皮质激素ACTH定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 肾素Renin定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 肝纤 | 透明质酸定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 层黏连蛋白定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | III型前胶原N端肽定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | IV型胶原定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 优生优育 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 巨细胞IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 巨细胞IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 单纯疱疹1型IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 单纯疱疹1型IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 单纯疱疹2型IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 单纯疱疹2型IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 心肌标志物 | 肌酸激酶同工酶定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 肌红蛋白定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 肌钙蛋白定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 生长发育 | 人生长激素定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 胰岛素样生长因子-1定量检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 炎症 | 降钙素原（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
|  | 超敏C反应蛋白（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 心衰 | 氨基端前体脑钠肽（磁微粒化学发光法） |  |  |  |
| 其他项目试剂及质控品校准品等 |  |  |  |  |