议价邀请书

议价编号：LZSZYY201713

议价项目名称：

微量元素分析仪

国产全自动化学发光免疫分析仪

广西柳州市中医医院

2017年11月06日

议价邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2017年11月06日

- 投标截止时间：2017年11月21日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2017年11月06日

设备需求及技术参数：

设备名称：微量元素分析仪           数量：1台

国产全自动化学发光免疫分析仪    数量：1台

技术参数要求：

微量元素分析仪参数要求

1．检测原理：二次微分电位溶出法，溶出伏安法。

2．项目更合理：微量元素7项检测中包含铅镉。

3．电极：3个专用电极分别测量微量元素5项、铅、镉。

4．试剂用量：稀释液1ml,每元素测量稀释液3ml。

5．测试环境：全封闭式检测系统，防止外界交叉污染。

6．基线稳定性：每30min内各线基线稳定性不应超过0.005Abs。

7．精密度：RSD≤3%

8．信号测量类型：全部元素使用主灵敏线，同时测量铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量。

9．检测时间：2秒-4秒钟内同时检测出五种元素结果， 90秒即可同时检测出铅、镉两种有害元素的含量。

10. 网络连接：与LIS系统无缝连接。

11. 标准溶液：为国家二级标准物质（多元素混标）并且已取得医疗器械注册证。

12. 质控品：为国家二级标准物质（多元素混标）并且已取得医疗器械注册证。

13. 产品资质：全系列产品均已取得国家药监局和国家技术监督局的（准）字认证。

14.按附表格式填写该设备所能完成的项目所需试剂及质控品校准品报价。

国产全自动化学发光免疫分析仪参数要求

1、*试剂位：≥30个项目，工作中可在线更换；

2、*样本位：≥140人份，原始管上机并随时加载；

3、*检测速度：≥300测试/小时；第一个出结果时间：最快≤10分钟;

4、提高工作效率：化学发光免疫分析仪可以实现检测项目自定义和复查标本上机操作，有效简化中心实验室操作人员的工作流程，促进了工作效率的提高。

5、*项目齐全：60项;包括自身抗体、甲状腺激素、生殖激素、感染性疾病、骨代谢等多项检测项目； 自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎相关测试项目；感染类项目包括：肺炎检测、EB病毒相关测试项目.其他项目要求：可检测PCT、AMH、Inhibin B、PG I、PG II项目。

6、反应杯：可一次性装载≥2000个反应杯，可在线随机加杯，全程跟踪，不足报警。

7、 *急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处理，急诊项目完成时间10-15分钟；

8、反应过程中能连续加载样本试剂及耗品；

9、 *试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，试剂不足报警且可在线添加；

10、加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面感应、随量跟踪、气泡、空吸检测、防堵、防撞功能；

11、混匀技术：非接触式混匀；

12、*交叉污染率：≤1PPM，保证结果精确性；

13、操作系统：具备中文操作系统；

14、 *通讯功能：可与LIS、HIS系统双向通讯；

15、 *标准曲线稳定持久，稳定时间≥28天；

16、设备可24小时待机；

17、设备具有实时故障报警反馈日志,记录报警日志功能；

18、检测结果可溯源，并能提供相关资料；

19、由厂商及代理商提供双重售后服务及技术支援。

20、 提供全面培训服务。

21、按附表格式填写该设备所能完成的项目所需试剂及质控品校准品报价。

备注：*为必备性能参数。

附表：

| 全自动化学发光测定仪试剂价格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 试剂名称 | 产品规格 | 组件ID（中标的填写） | 价格（元/人份） |
| 其他项目试剂及质控品校准品 |  |  |  |  |