议价邀请书

议价编号：LZSZYY201803

议价项目名称：

脉动真空灭菌器

自动高频热合机

广西柳州市中医医院

2018年01月19日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年01月19日

- 投标截止时间：2018年02月2日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：段超

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》、《产品注册证》及副件（认可表）。

以上文件复印件均需盖单位公章。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年01月19日

货物需求一览表

一、脉动真空灭菌器≥300L         数量：1台

|  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 |  |
| 1.1 | 容积： | ≥300L |
| 1.2 | 材质： | sus304 |
| 1.3 | 设计压力： | -0.1～0.25Mpa |
| 1.4 | 设计温度： | 139℃ |
| 2 | 密封门 |  |
| 2.1 | 门数量： | 单门 |
| 2.2 | 门板： | 拉伸板，材料厚度≥8mm |
| 2.3 | 材质： | sus304 |
| 2.4 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 |
| 3 | 控制系统 |  |
| 3.1 | 控制方式： | 极低的对外电磁干扰（EMI）； 工作温度在－40～85度范围，可在恶劣的工业环境中长期稳定工作； 带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议； 165V～240V宽电压范围； |
| 3.2 | 界面显示： | 液晶触摸屏人机操作界面，触摸屏可实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，显示精度0.1℃；； 灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要在触摸屏上自行设定； 抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用； 触摸屏显示当前工作阶段、工作状态和阶段信息； 触摸屏操作，操作方便快捷； |
| 3.3 | 流程控制： | 准备、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥、结束，全过程自动控制，有低温、高温报警和误操作保护，具有多档低温补偿功能； 采用负压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气 |
| 3.4 | 传感器故障自检及保护功能 | 设备自动检测传感器故障，并在触摸屏上显示报警信息 |
| 3.5 | 报警显示 | 出现故障时，触摸屏显示报警名称，蜂鸣报警，可随时被消除 |
| 3.6 | 干燥模式 | 具有真空干燥、脉动干燥、流通干燥3种干燥方式，有效充分的干燥被灭菌物品 |
| 3.7 | 排气模式 | 具有快排、慢排2种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 |
| 3.8 | 水位检测报警功能 | 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 |
| 3.9 | 温度指示器 | A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃ |
| 3.10 | 温控模式 | 单温度控制 |
| 3.11 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 |
| 3.12 | 记录方式： | 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 |
| 3.14 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源 |
| 4 | 程序系统 |  |
| 4.1 | 程序名称： | 设备具有织物、器械、橡胶、液体、自定义等灭菌程序和B—D、泄露程序等试验程序 |
| 4.2 | 适用范围 | 非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、A类空腔器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌； 液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌，排汽阶段慢排汽 |
| 5 | 整体参数 |  |
| 5.1 | 装载装置： | U型搁架加搁栅 |
| 5.2 | 设备电源： | 三相：AC380V，50Hz |
| 5.3 | 设备功率： | ≤18kVA |

二、脉动真空灭菌器≥185L         数量：1台

|  | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 |  |
| 1.1 | 容积： | ≥185L |
| 1.2 | 材质： | SUS304 |
| 1.3 | 设计压力： | -0.1～0.25Mpa |
| 1.4 | 设计温度： | 139℃ |
| 2 | 密封门 |  |
| 2.1 | 门数量： | 单门 |
| 2.2 | 门板： | 拉伸板，材料厚度≥6mm |
| 2.3 | 材质： | SUS304 |
| 2.4 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开 |
| 3 | 控制系统 |  |
| 3.1 | 控制方式： | 极低的对外电磁干扰（EMI）； 工作温度在－40～85度范围，可在恶劣的工业环境中长期稳定工作； 带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议； 165V～240V宽电压范围； |
| 3.2 | 界面显示： | 液晶触摸屏人机操作界面，触摸屏可实时显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等信息，显示精度0.1℃；； 灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要在触摸屏上自行设定； 抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用； 触摸屏显示当前工作阶段、工作状态和阶段信息； 触摸屏操作，操作方便快捷； |
| 3.3 | 流程控制： | 准备、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥、结束，全过程自动控制，有低温、高温报警和误操作保护，具有多档低温补偿功能； 采用负压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气 |
| 3.4 | 传感器故障自检及保护功能 | 设备自动检测传感器故障，并在触摸屏上显示报警信息 |
| 3.5 | 报警显示 | 出现故障时，触摸屏显示报警名称，蜂鸣报警，可随时被消除 |
| 3.6 | 干燥模式 | 具有真空干燥、脉动干燥、流通干燥3种干燥方式，有效充分的干燥被灭菌物品 |
| 3.7 | 排气模式 | 具有快排、慢排2种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 |
| 3.8 | 水位检测报警功能 | 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 |
| 3.9 | 温度指示器 | 温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃ |
| 3.10 | 温控模式 | 单温度控制 |
| 3.11 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 |
| 3.12 | 记录方式： | 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 |
| 3.13 | 权限管理： | 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 |
| 3.14 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源 |
| 4 | 程序系统 |  |
| 4.1 | 程序名称： | 设备具有织物、器械、橡胶、液体、自定义等灭菌程序和B—D、泄露程序等试验程序 |
| 4.2 | 适用范围 | 非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、A类空腔器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌； 液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌，排汽阶段慢排汽 |
| 5 | 整体参数 |  |
| 5.1 | 装载装置： | U型搁架加搁栅 |
| 5.2 | 设备电源： | 三相：AC380V，50Hz |
| 5.3 | 设备功率： | ≤11.5kVA |

三、脉动真空灭菌器≥80L         数量：1台

| 设备参数及配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |
| 1 | 主体 |  |
| 1.1 | 容积： | ≥80L |
| 1.2 | 材质： | SUS304； |
| 1.3 | 设计压力： | -0.1/0.3MPa |
| 1.4 | 设计温度： | 144℃； |
| 2 | 密封门 |  |
| 2.1 | 门数量： | 单门； |
| 2.2 | 门板 | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm； |
| 2.3 | 材质： | SUS304； |
| 2.4 | 安全联锁： | 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定； |
| 2.5 | 门密封方式 | 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； |
| 3 | 控制系统 |  |
| 3.1 | 操作方式 | 玻璃面板感应键操作； |
| 3.2 | 控制方式 | 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； |
| 3.4 | 界面显示： | 显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯； |
| 3.5 | 流程控制 | 置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； 冷热锅自检功能：设备能够自动判断冷热锅并自动对流程进行智能调节； |
| 3.6 | 周期计数器 | 显示设备运行的周期次数； |
| 3.7 | 记录内容： | 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等； |
| 3.8 | 权限管理： | 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理； |
| 3.9 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； |
| 3.10 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源； |
| 4 | 整体参数 |  |
| 4.1 | 电源： | 单相：AC 220V，50Hz |
| 5.2 | 设备输入功率： | ≤7.5kVA |

四、自动高频热合机            数量：1台

技术要求

1、自动调压, 能在输入电压为180V-242V的状态下进行正常工作。

2、超压240V报警,切断电源，避免元器件损坏、机器烧毁。

3、开关全新设计，安全耐用。 对热合开关的工作结构进行调整设计，选择了性能可靠、结构合理的形式，延长了机器的使用寿命。

4、采用进口继电器, 性能可靠。

5、热合封口冷却后, 可不用剪刀随时拉断。

6、热合时间: 2 ～ 4秒

7、适用管径: 外径φ3mm～φ6mm 壁厚不大于0.5mm 的输液管

8、热合方式: 自动