议价邀请书

议价编号：LZSZYY201816

议价项目名称：

训练模型

广西柳州市中医医院

2018年05月16日

议价邀请书

广西柳州市中医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年05月16日

- 投标截止时间：2018年05月22日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：院办

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者。

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、投标报价明细表，技术规格偏离表，项目实施方案，服务方案及承诺。

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年05月16日

设备需求及技术参数：

一、术前无菌操作模型人             数量：3台

1、仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。

2、人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、 髂前上棘、耻骨等。

3、可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。

二、气胸叩诊及穿刺训练模型         数量：1台

1、模型仿真人体躯干，上至头部，下至腹股沟；

2、模型外皮柔软，手感真实；

3、具有标准的体表标志，包括：锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构易触及；

4、胸部叩诊可表现清音、鼓音；

5、具有气胸的叩诊表现；

6、气胸穿刺成功，有高压气体排出，气体可顶起注射器。

三、腹腔穿刺训练摸型               数量：1台

1.模型模拟一成年男性的身体结构，上至头部下至大腿上1/3，解剖标志明显；

2.具有标准的体表标志，包括：锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构，易触及且位置精确；

3.在模型的腹部左侧模拟脾大，如穿刺时误穿到脾，则有报警提示操作失败；

4.模型的腹部右侧内有腹壁下血管区，如穿刺时误穿到此血管区域，即有报警提示操作失败；

5.如正确操作，会有腹水抽出，并有穿刺时的进针感；

6.穿刺囊每平方厘米可耐12号针头穿刺上千次以上；

四、骨髓穿刺训练摸型              数量：1台

1、模拟一成年男性的身体结构，上至头部，下至大腿根部；

2、用于骨髓穿刺术的示教、训练、考核；

3、模型具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人；

4、模型可在体表触摸到颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、肋骨、髂前上棘、髂后上棘、髂嵴最高点的解剖结构；

5、模型具有仿真骨髓穿刺模块（胸骨柄、左髂前上棘、右髂前上棘、左髂后上棘、右髂后上棘），仿真穿刺操作时的突破手感；

6、穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液

五、打结训练模型                  数量：4台

1、模拟不同粗细的动、静脉张力，有三种不同型号的透明孔柱，模拟各种手术的血管结扎与剪线，使用灵活，拆卸方便。

2、外科打结；三叠打结；小空间打结；大垂直 空间 打结；大倾斜空间打结及剪线。

3、可练习：假结和滑结的辨认；血管的钳夹、切断和结扎。