议价邀请书

议价编号：LZSZYY201818

议价项目名称：

多参数病人监护仪

插件式病人监护仪

广西柳州市中医医院

2018年05月18日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年05月18日

- 投标截止时间：2018年05月24日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：院办

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者。

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、投标报价明细表，技术规格偏离表，项目实施方案，服务方案及承诺。

2、生产企业：《生产经营许可证》、《企业法人营业执照》、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

3、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《税务登记证》（副本）、《产品生产注册证》、《产品质量检测合格证》、《产品销售授权书》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》，进口产品必须有国家相关部门审批的《进口产品注册证》及副件（认可表）。若经销非本单位的产品，经营单位必须提供生产厂家（公司）授予的产品市场代理证书原件。

以上文件复印件均需盖单位公章，并与原件核验。

4、其他资格证明材料（如：产品图片、使用说明、公司简介、市场情况、用户名单、培训及售后服务等内容）。

5、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

6、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

7、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会按《柳州市中医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

8、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

9、交货期由议价方与院方在合同中确定。

10、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年05月18日

设备需求及技术参数：

注：1、按我院提供的报价格式报价，并提供电子版报价单，否则院方可以决定是否无效投标。

2、该采购为年度议价采购，即议价完毕后，在一年的时间内院方可根据需要参考议价结果采购。

一、多参数病人监护仪技术参数表

| 序号 | 项目 | 参数技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能要求 | 置于普通病房中，可固定于床旁，用于监测病人各项生理参数。同时也可转运使用。 |
|  | 工作条件 | 电源：兼具交流供电：220v,50Hz和内部蓄电池供电； 蓄电池容量：工作时间≥2小时，电池带电量显示，低电量提醒功能 |
|  | 显示要求 | ≥8.4英寸，彩色高分辨率显示，中文/英文操作界面，可选标准或大字体简明界面。 |
|  | 监护项目 | 基本监护项目：心电ECG、心率（脉搏率）、呼吸RESP、 血氧SPO2,、无创血压NIBP基本五项监测； 需要时可增配：有创血压，体温等。 |
| 4.1 | 心电 | 3导联或5导联可选； 导联方式可选：I、II、III、aVR、aVL、aVF； 心电波形幅度和扫描速度可调。 心律失常检测分析功能，ST段检测分析功能。 抗干扰功能：抗干扰电路，抗肌电、除颤、电刀等干扰。 |
| 4.2 | 心率 | HR心律来源可选； QRS音量可调节； 具备简单的心律失常分析功能； |
| 4.3 | 呼吸 | 阻抗呼吸描迹法； 可同时实现波形显示和数字显示； 呼吸波形幅度和扫描速度可调； |
| 4.4 | 血氧 | 具备波形和数字显示，具有抗运动和低灌注功能； 测量范围：1-100% |
| 4.5 | 无创血压 | 可测量收缩压、舒张压和平均压； 成人血压测量范围：0—300mmHg； 小儿血压范围：0—250mmHg 有过压保护 |
|  | 报警功能 | 具有三级报警功能 报警项目：心率（或脉搏率）、SPO2、NIBP（收缩压、舒张压和平压）、呼吸率 、体温、心律失常等 报警指示：高亮度显示信息、报警声音和报警灯； 报警音量可实现自主调节； |
|  | 数据存储 | 可存储病人数据，数据可以通过数据卡传输 趋势图参数：心率（或脉搏率）、呼吸率、ST水平、事件、SPO2、NIBP(收缩压、舒张压和平均压); 趋势图：≥24小时趋势图和生命体征列表; 存储回顾：≥24小时全息波形回顾; |
|  | 打印装置 | 必要时可选配内置打印机 |
|  | 售后要求 | 8.1. 提供设备装箱单 8.2. 提供设备附件分项报价 8.3. 提供耗材及易损件报价 8.4. 产品全套保修≥2年，易损件除外 8.5. 提供操作手册及维修指南 8.6. 提供设备操作流程 8.7. 提供该设备维修专用工具以及非标的电源连接线 8.8. 维修响应承诺 |

二、插件式病人监护仪技术要求

标注“★”号的参数及要求，必须满足，否则，视为无效投标。

1. 整机要求

★ 1.1 知名品牌，投标产品通过美国FDA、美国UL、欧盟CE认证

1.2 投标产品通过中国国家食品药品监督管理局三类医疗器械产品注册

1.3 投标产品适用于成人、小儿、新生儿所有监护参数监测

2. 产品设计

★ 2.1 投标产品采用插件式设计，监护仪主机插槽位≥5个，支持外接辅助插件箱，方便后期临床监测参数升级，所有监测参数模块支持热插拔，监测模块与监护仪主机之间采用红外数据传输，稳定可靠。 投标产品采用无风扇设计，背板整体铸铝散热，适合术后复苏室安静、洁净工作环境需要

3. 屏幕显示

3.1 采用彩色TFT屏幕，屏幕尺寸≥12英寸

3.2 屏幕分辨率≥800×600，支持外接屏幕，适应未来科室信息化建设需要

3.3 波形显示≥8道，具备呼吸氧合度、趋势共存、大字体、它床观察等多种显示界面

4. 监测功能

4.1 标配心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温、双通道有创压监测

★ 4.2 可选配多通道有创压、麻醉深度（Bis）、麻醉气体、无创连续心排量、呼气末二氧化碳（主流/旁流/微流）、有创心排量监测

5. 心电监测

5.1 标配3/5导联，可选配升级至12导联，具有监护、诊断、手术滤波模式，抗肌电、除颤等干扰能力强

5.2 心率测量范围：15～350 bpm

5.3 标配致命心率失常分析、起搏分析、ST段分析功能

6. 呼吸监测

6.1 呼吸监测范围：0～150 bpm，窒息报警时间：10～40秒可调

7. 血氧饱和度监测

7.1 监测范围：0～100%，可同时显示灌注指数（PI）

7.2 抗运动、抗弱灌注能力强，另可选配全球金标准Masimo血氧技术

8. 无创血压

8.1 测量范围：10～270 mmHg

9. 脉搏监测

9.1 脉率范围：20～250 bpm

10. 体温监测

10.1 支持双通道体温监测，具有温差显示，测量范围：0～50 ℃

11. 操作方式

11.1 标配旋转鼠标、软按键操作，可选配触摸屏操作

11.2 中/英文操作界面，支持病人信息中文文字输入（拼音、五笔）

12. 报警功能

12.1 采用声光双重三级报警系统，所有监测参数报警上、下限可调

12.2 具有护士呼叫功能、脉搏调制音功能

13. 数据存储

13.1 具备120小时趋势图表，100个报警事件，100个心律失常，1000组无创血压测量的存储与回顾功能

13.2 可选配CF卡升级存储功能

14. 联网功能

14.1 可通过有线、无线方式联入中央监护系统

15. 电池及记录仪

15.1 可选配锂电池，供电时间≥2.5小时

15.2 可选配内置三通道热敏式记录仪或外接打印机，记录仪不占用监护仪主机插槽位

16. 售后服务

16.1. 提供设备装箱单

16.2. 提供设备附件分项报价

16.3. 提供耗材及易损件报价

16.4. 产品全套保修≥2年，易损件除外

16.5. 提供操作手册及维修指南

16.6. 提供设备操作流程

16.7. 提供该设备维修专用工具以及非标的电源连接线

16.8. 维修响应承诺

三、报价格式：因此次报价涉及多种型号和各种选配件，请统一按照下列格式报价，并能在投标或开标时提供电子版报价单。

1、多参数病人监护仪标配报价

| 名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 标配说明 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多参数病人监护仪 | xx | 型号1 |  |  |  |  |
|  |  | 型号2 |  |  |  |  |
|  |  | 型号X |  |  |  |  |

附：耗材、选配件价格

| 主要耗材、选配件名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 适配机型 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX | xx |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |

2、插件式病人监护仪标配报价

| 名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 标配说明 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插件式病人监护仪 | xx | 型号1 |  |  |  |  |
|  |  | 型号2 |  |  |  |  |
|  |  | 型号X |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |

附：耗材、选配件价格

| 主要耗材、选配件名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 适配机型 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |