议价邀请书

议价编号：LZSZYY201828

议价项目名称：

牙科综合治疗台

广西柳州市中医医院

2018年08月03日

议价邀请书

广西柳州市中医医院对医疗设备进行国内邀请议价，现邀请合格供货商参加投标。

- 议价项目名称：详见《货物需求一览表》

- 文件发放时间：2018年08月03日

- 投标截止时间：2018年08月13日

- 投标地点：广西柳州市中医医院院办（来函请注明议价文件）

收件人：院办

地址：柳州市城中区东环大道延长线红葫路6号柳州市中医医院院办；

邮编：545000

办公电话：0772—3357110   FAX：0772—3357111

- 凡对本次议价提出询问，请与广西柳州市中医医院设备科、审计科联系

（电话：0772—3357150，3357126联系人：姜苏、罗莹）。

议价方须知

一、合格供应商的范围：

1、具有法人资格和经营许可证的国有经营单位、个体经销商。

2、议价方应遵守有关国家法律、法令和条例。

二、按议价规定，供应单位应向医院缴纳200元的资料费和手续费和2000元的议价抵押金。议价结束后，如果没有发现投标单位有任何的违规，2000元的议价抵押金可立即退还给投标者，但200元资料、手续费不再退还给投标者，

三、议价方应根据自己的能力，按院方的要求选投自己经销的产品。如投标报价显失公允，明显低于产品成本价或明显高于市场价的，视为无效标书。

四、议价文件的组成：

1、议价报价表和质量服务承诺；

2、经营企业：《经营许可证》、《企业法人营业执照》（副本）、《产品质量检测合格证》、《法定代表人身份证复印件》、《法人代表身份证复印件》。

以上文件复印件均需盖单位公章。

3、议价文件份数：正本壹份，副本贰份，共叁份。并在文件左上角注明“正本”、“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

4、议价文件在投标截止时间内密封注明投标设备名称，并送（寄）达指定地点。

5、开标及评议：

（1）、议价方在投标截止后开标，议标会1个月内按《柳州市中医医院议价采购办法》规定进行，由医院主持，医院评标委员会成员及有关人员参加。

（2）、开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

（3）、评标按议价文件要求进行：比较投标产品质量、投标报价，同时考虑服务承诺、经营信誉等因素，评标委员会以投票方式确定中标产品。

6、确定供应商和签订合同：

（1）、在议价有效期内，院方以电话或书面形式通知所选定的供应商，落标者议价方不再另行通知，也不作落标原因解释。

（2）、中标方应按中标通知规定时间、地点与院方签订供销合同。

7、交货期由议价方与院方在合同中确定。

8、在质量达到议价方要求的前提下供应商在合同有效期内保证院方所需求的品种质量、规格、价格不变。

广西柳州市中医医院

2018年08月03日

设备需求及技术参数：

设备名称：牙科综合治疗台     数量：1台

牙科综合治疗台技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 总体 |
| 1.1 | 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，患者椅电动驱动升降，运行平稳，震动小。设计集成化，医生有足够的肢体操作空间。交叉感染可控制设计，能确保高级别的安全治疗。 |
| 2 | 地箱 |
| 2.1 | 采用内置式地箱设计、内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表 |
| 3 | 患者椅 |
| 3.1 | 椅面柔软舒适、易于清洁、不留卫生死角，采用高热传导材料制造，热量不会局部积累造成病人不适。弧形扶手设计给患者提供更好的支撑。 |
| 3.2 | 患者椅高度升降范围：最低可降至<400mm，最高可升至>750mm |
| 3.3 | 患者椅采用磁力吸附头枕-可快速进行上颌/下颌治疗位置转换, 同时座椅远端可随机向前伸长≥5cm，以适应不同身高的患者. |
| 3.4 | 座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态 |
| 4 | 医生单元 |
| 4.1 | 下挂式医生单元含5组手机位及光纤管线。 |
| 4.2 | 医生控制面板有数码液晶显示屏及LED指示灯，可显示各项操作参数以及进行多种程序的设置。可控制椅位，手术灯光开关及两段式调光，手机正反转指示器，紧急停止安全按键。 |
| 4.3 | 具有两组医生程序,每组医生程序分别有4组程序椅位可储存椅位、器械的转速等多种数据。 |
| 4.4 | 具备放置5+1支手机的器械架；所有手机管线均为光纤管线 |
| 4.5 | 医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。 |
| 5 | 助手单元 |
| 5.1 | 助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板 |
| 5.2 | 助手操作台具备放置4个器械的器械架 |
| 5.3 | 助手操作台多关节结构,具有更广泛的运动范围。器械位包含三用枪，强吸抽管,弱吸抽管. |
| 6 | 痰盂及水杯注水器 |
| 6.1 | 可旋转痰盂，安全卫生无死角，具有自动安全保护装置。可拆卸清洗消毒 |
| 6.2 | 具有水加热系统。 |
| 7 | 手术灯 |
| 7.1 | 采用LED照明系统，多轴旋转。亮度5000-24000Lux；色温5000K-5700K |
| 7.2 | 控制方式多样，感应式控制；亮度和角度可调节； |
| 8 | 医生及护士座椅： |
| 8.1 | 医生座椅座部，背部符合人体工学 |
| 8.2 | 座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑倒。 |
| 9 | 交叉感染控制要求 |
| 9.1 | 牙椅整体材料优质、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架；痰盂等，同时配有可消毒的硅胶保护套 |
| 9.2 | 具备手机机头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生 |
| 9.3 | 吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗 |
| 10 | 其他 |
| 10.1 | 供电电压：220V 50Hz |
| 10.2 | 单向A.C.：50Hz |
| 10.3 | 功率：1000VA |
| 10.4 | 供水：2.5-6.0bar |
| 10.5 | 水最大消耗：3L/min |
| 10.6 | 供气压力： 5.5—7.5bar，流量大于50L/min |
| 10.7 | 最大承重量：185kg |